Anexa nr.     la Ordinul ME

                                                                                       nr.    din        .

Normă de Metrologie Legală

NML 3-10:2018 „Contoare de gaz cu turbină. Procedura de verificare metrologică”
I. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE
1. Prezenta normă de metrologie legală stabilește procedura de verificare metrologică inițială, periodică și după reparare a contoarelor de gaz cu turbină, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 ”Cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”. Se supun verificării metrologice contoarele de gaz cu turbină care au fost aprobate ca model în conformitate cu reglementările de metrologie legală aplicabile și cele care au fost plasate pe piață în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 408 din 16.06.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piaţă a mijloacelor de măsurare.

II. REFERINŢE
Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016;
        Hotărârea Guvernului nr.408 din 16.06.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare;

RGML 12:2013 Sistemul naţional de metrologie. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale. Organizarea şi modul de efectuare

RGML 12:2013 Sistemul Naţional de metrologie. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale. Organizarea şi modul de efectuare;

RGML 24:2012 Sistemul Naţional de Metrologie. Criterii de calificare şi modul de atestare a verificatorilor metrologi;

        SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012 Vocabular internaţional de metrologie. Concepte fundamentale şi generale şi termeni asociaţi (VIM);
        SM SR EN 61010-1:2013 ”Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 1: Cerinţe generale”
        SM SR EN 12261:2011 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbină;
        NML R 137-1:2009 Contoare de gaz. Partea 1: Cerințe.
III. TERMINOLOGIE
Pentru interpretarea corectă a prezentei norme de metrologie legală se aplică termenii conform Legii metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 și SM SR EN 12261:2011 cu următoarele completări:
Contor de gaz cu turbină - este dispozitiv de măsurare, în care forțele dinamice ale fluxului de gaz produc rotirea roții turbinei cu o viteză direct proporțională cu debitul volumic. Numărul de rotații ale roții turbinei constituie baza pentru indicarea volumului trecut prin contor.

Cantitate măsurată - volumul în metri cubi în condiții de măsurare;

Debit volumic - volumul în condiții de măsurare împărțit la timp;

Viteză medie - debitul volumetric împărțit la aria secțiunii transversale a racordurilor contorului;
Qmin - cel mai mic debit pentru care contorul de gaz poate indica valori în conformitate cu condițiile referitoare la erorile maxime tolerate;
Qmax - cel mai mare debit pentru care contorul de gaz poate indica valori în conformitate cu condițiile referitoare la erorile maxime tolerate;
Qt - debit de tranziție, debitul aflat între debitul maxim și cel minim, valoarea la care domeniul de debit se divizează în două zone: zona superioară și zona inferioară. Fiecare zonă are erorile maxime tolerată proprii;
Raport Qmin/Qmax - raportul Qmin și Qmax respectiv debitul minim și maxim la care funcționează contorul în limitele erorilor maxime admisibile;
Domeniul de presiune de lucru - domeniul presiunii admise între care și pentru care acesta funcționează în limitele cerințelor metrologice;
Domeniul de temperatură de lucru - domeniul temperaturilor de măsurare pentru care contorul funcționează în limitele cerințelor metrologice;
Condițiile PN - codificarea numerică cu referire la presiune folosit cu scop de referință pentru utilizare, raportat la combinația dintre caracteristicile mecanice și dimensionale ale unei componente din sistemul de conducte. Acestea conține literele PN urmate de un număr întreg adimensional.
IV.OPERAŢII DE VERIFICARE METROLOGICĂ
1. Prezenta normă de metrologie legală se aplică la contoarele de gaz cu turbină axială și radială cu dispozitive mecanice de indicare, referindu-se la contoarele de gaz cu turbină utilizate pentru măsurarea volumului de gaz. Volumul şi consecutivitatea efectuării operaţiilor în cadrul verificărilor metrologice, iniţiale, periodice şi după reparare trebuie să corespundă operaţiilor enumerate în tabelului 1.
Tabelul 1
	Denumirea operaţiei
	Numărul punctului prezentei norme de metrologie legală
	Obligativitatea efectuării operaţiilor

	
	
	iniţială
	periodică
	după reparare

	Examinarea aspectului exterior
	14
	da
	da
	da

	Verificarea funcționării contorului de gaz
	17
	da
	da
	da

	Verificarea etanșeității
	18
	da
	da
	da

	Determinarea erorii relative a contorului de gaz
	20

	da
	da
	da


2. Operaţiile de verificare metrologică se efectuează de către laboratoarele desemnate în domeniul respectiv conform Legii metrologiei nr. 19 din 04.03.2016.

3. În cazul obţinerii rezultatului nesatisfăcător în timpul efectuării uneia din operaţii, verificarea metrologică se întrerupe şi se consideră că mijlocul de măsurare nu corespunde prevederilor documentelor normative şi nu poate fi utilizat în domeniu de interes public.
4. Perioada de verificare metrologică – în conformitate cu prevederile Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal.

V. MIJLOACE DE VERIFICARE METROLOGICĂ
5. La efectuarea verificării metrologice se utilizează etaloane de lucru specificate în tabelul 2.
6. La montarea și verificarea contoarelor de gaz cu turbină trebuie de ținut cont de lungimile de conductă suplimentare de intrare, ieșire și/sau dispozitiv de uniformizare a curgerii necesar pentru această cerință, specificat de producător. În cazul când se specifică de producător aceste componente împreună cu contorul, constituie “ansamblu de contorizare” 

Tabelul 2
	Denumirea etalonului de lucru sau dispozitivului auxiliar de măsurare 
	Interval de măsurare

	Instalație debitmetrică pentru verificarea contoarelor de gaz
	(0,016÷2500,0) m3/h;

	Cronometru
	0÷1800 s

	Mijloace de monitorizare a condițiilor de mediu
	Temperatură: (20±5) 0C

Umiditate: (30÷80)%

Presiune: (840÷1060) hPa


7. Incertitudinea globală de determinare a erorilor în condiţii de referinţă trebuie să fie cel mult 1/3 din eroarea maximă tolerată a contorului.

8. Se admite utilizarea altor mijloace de măsurare decât cele menţionate, care după exactitate, caracteristicile tehnice şi metrologice, satisfac cerinţele prezentei norme de metrologie legală şi care au fost supuse etalonării în modul stabilit.

VI. CERINŢE PENTRU CALIFICAREA VERIFICATORILOR METROLOGI
9. La efectuarea lucrărilor de verificare metrologică se admit persoane cu competența demonstrată pentru domeniul dat de măsurări.
VII. CONDIŢII PRIVIND SECURITATEA
10. La efectuarea verificării metrologice trebuie să se respecte regulile de securitate în laborator în corespundere cu SM SR EN 61010-1:2013.
VIII. CONDIŢII DE VERIFICARE METROLOGICĂ
12. În timpul efectuării verificării metrologice trebuie să se respecte următoarele condiţii:
1) temperatura mediului ambiant, ºC      20 ± 2
2) umiditatea relativă a aerului, %         30÷80
3) presiunea atmosferică, hPa                840÷1060
4) temperatura mediului ambiant din laborator nu trebuie sa se modifice în timpul verificării cu mai mult de ±0,5oC;

5) temperatura medie din laborator nu trebuie sa se modifice cu mai mult de 0,5 oC pe oră;
6) verificarea metrologică se efectuează cu aer atmosferic.
IX. PREGĂTIREA PENTRU VERIFICAREA METROLOGICĂ
13.Pentru  stabilizarea termică a contorului la temperatura de verificare din laborator, înainte de efectuarea verificării metrologice, acesta se plasează în laboratorul de verificare metrologică cu minim 8 ore înainte de începerea efectuării măsurărilor.
X. EFECTUAREA VERIFICĂRII METROLOGICE
14. La efectuarea verificării aspectului exterior trebuie să se stabilească corespunderea  următoarelor condiţii:

1) Corpul contorul trebuie să fie integru, fără deteriorări (defecțiuni) mecanice;

2) Indicațiile mecanismului de afișare trebuie să fie lizibile, fără de careva intervenții  sau deteriorări mecanice;

Fiecare contor trebuie să conțină pe etichetă, cel puțin următoarele informații: 

a) Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar M (după caz);
b) Marca comercială a producătorului și/sau denumirea de firmă;
c) Numărul de fabricare a contorului și anul de fabricație al acestuia;
d) Presiunea (pmax);
e) Debitul maxim (Qmax);
f) Debitul minim (Qmin);
g) Domeniul de temperatură de funcționare (t);
h) Domeniul presiunii de funcționare (p);
i) Numărul standardului după care a fost produs contorul;
j) Direcția de curgere a fluidului, se indică printr-o săgeată ce nu poate fi ștearsă;
k)  Dacă contorul de gaz cu turbină este prevăzut cu generator de impulsuri electrice, numărul de impulsuri pe metru cub trebuie sa fie indicat pe contor sau pe dispozitivul de indicare.

Aceste inscripții trebuie să fie clare și vizibile.

15. Rezultatele verificării aspectului exterior se consideră satisfăcătoare, dacă contorul de gaz corespunde cerinţelor enumerate în punctul 14.

16. Contorul se montează pe instalație, respectând direcția de curgere a gazului indicată pe contor, inclusiv cerințele specificate de producător privind modul de montare a contorului pe instalația etalon, cât și modul de conectare la semnal (electric/sau alt tip de semnal), de citire a indicațiilor și condițiile necesare de respectat pentru o citire corectă a semnalului.

17. Înainte de a începe verificarea metrologică contorul se montează pe instalația etalon și se lasă să funcționeze la debitul (0,5 Qmax ) tip de minimum 300 s. În timpul acestei testări se atrage atenția dacă nu sunt prezente careva sunete sau vibrați străine necaracteristice contorului cu turbină, cauzate de deteriorările mecanice interne ce nu pot fi depistate vizual. La fel se verifică dacă se rotesc și funcționează corect indicațiile mecanismului de afișare.
18. Verificarea etanșeității:

1) Se creează debitul (0,5 Qmax), închidem robinetele astfel ca să fie împiedicată trecerea aerului prin contor;

2) Ansamblul din care e compusă instalația-contor este etanș dacă timp de 300 s, indicațiile contoarelor nu se modifică. Se admit și alte metode de verificare a etanșeității dacă demonstrează real prin alte căi practice că ansamblul instalație-contor e etanș.
În cazul depistării scurgerilor este necesar de identificat şi neutralizat locul scurgerii. Dacă problema nu este înlăturată, măsurările vor fi sistate şi repetate doar după înlăturarea neconformităţilor.

19. Efectuarea măsurărilor:
1) Eroarea relativă de bază a contorului supus verificării metrologice se determină la următoarele debite în dependență de raportul dintre Qmin/Qmax , în conformitate cu tabelul 3 – Valorile debitelor de verificare în % din Qmax.
Tabelul 3

	Raport Qmin/Qmax
              1:10                               1:20                               1:30                                   1:50

	              
	
	
	2

	
	
	3
	

	
	5
	5
	5

	10
	10
	10
	

	
	
	
	15

	25
	25
	25
	25

	40
	40
	40
	40

	70
	70
	70
	70

	100
	100
	100
	100


Debitul real al regimului de verificare poate să devieze de la valoarea nominală nu mai mult de: pentru Qmin = +5%, între Qmin și Qmax ±5%, pentru Qmax = – 5%.

Pentru fiecare debit la care e supus contorul la verificarea metrologică se recomandă ca debitul să se stabilizeze tip de minim 60 s după care, în mod automat să se pornească calculul volumului sincronizat cu instalația etalon.

Verificarea metrologică a contorului de gaz cu turbină pentru fiecare debit ≤ Qt trebuie să dureze nu mai puțin de 180 s. Dacă debitul este > Qt trebuie de turnat un asemenea volum ca eroarea de citire a indicaților contorului să nu depășească 0,2 %.
20. Determinarea erorii relative:
        1) Eroarea relativă se calculează ca diferența dintre volumul indicat de contor și volumul care tranzitează în mod real contorul, raportată la cel de-al doilea volum, exprimată în procente:


[image: image1.wmf]100

ic

c

VV

E

V

-

=´

%



(1)

Unde: 
[image: image2.wmf]i

V

 - volumul indicat de contor;


[image: image3.wmf]c

V

 - volumul care tranzitează în mod real contorul.
La fiecare debit de verificare măsurările și determinarea erorii relative se efectuează cel puțin de 2 ori, cu deducerea valorii medii.
2) La fiecare debit de verificare eroarea relativă trebuie să se încadreze în limitele erorilor maxime tolerate specificate în tabelul de mai jos:
Tabelul 4
	Debit, m3/h
	Erori maxim tolerate:

	
	Verificarea inițială/ după reparare
	Verificarea periodică

	Qmin ≤ Q ˂  Qt
	± 2,0 %
	± 4,0 %

	Qt  ≤ Q ≤ Qmax
	± 1,0 %
	± 2,0 %


3) Debitul de tranziție (Qt) se determin în conformitate cu tabelul 5:
                                                                                                                                      Tabelul 5
	Raportul Qmin/Qmax
	Qt

	1:10
	0,20 Qmax

	1:20
	0,20 Qmax

	1:30
	0,15 Qmax

	1:50
	0,10 Qmax


4) La fiecare debit de verificare  pierderea de presiune înregistrată la contorul verificat nu trebuie să depășească valorile stabilite de producător în documentația tehnică.
XI. ÎNTOCMIREA REZULTATELOR VERIFICĂRII METROLOGICE

 21. Rezultatele verificării metrologice se înregistrează într-un proces-verbal de verificare metrologică, forma recomandată a căruia este prezentată în Anexa A la prezenta normă de metrologie legală.

22.  În cazul, când mijlocul de măsurare legal este recunoscut ca utilizabil, se eliberează buletin de verificare metrologică conform RGML 12:2013. 

23. În cazul când mijlocul de măsurare legal este recunoscut ca inutilizabil se eliberează buletin de inutilizabilitate conform RGML 12:2013.

ANEXA A

Proces-verbal de verificare metrologică a contorului de gaz

Solicitantul ___________________________  Denumirea etalonului ___________________

Tipul contorului________________________  Tipul etalonului ________________________

Producător_____________________________ Nr. de fabricaţie________________________

Nr. de fabricaţie _________________________ Nr. certificatului de etalonare_____ din______
Data efectuării verificării metrologice __________

Condiţiile de mediu:

· temperatura mediului ambiant _____ ºC;

· umiditatea relativă a aerului _______ %.

Rezultatele verificării metrologice a contorului de gaz
1. Verificarea aspectului exterior_____________________________________________

                                                                                                 (se indică dacă corespunde sau nu corespunde)

____________________________________________________________________________

2. Determinarea erorii relative a contorului de gaz
	Debit, m3/h
	Volum contor m3/h
	Volum etalon m3/h
	Temperatura gazului ºC 
	Eroare relativă obținută %
	Eroare relativă tolerată, %

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                                                                       (se indică dacă corespunde sau nu corespunde)

___________________________________________________________________________________________________________________

Executant:_________________   ____________                   ____________                

  (funcţia)         (prenumele, numele)             (semnătura)                                      (data)
Verificat:_______________              ____________            ____________

(funcţia)      (prenumele, numele)                 (semnătura)                                  (data)
1
2

_1572095435.unknown

_1572095436.unknown

_1572095434.unknown

