NM L 9-:2016

Anexa 

la Ordinul  nr. _________ din 2018
NORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ

NML 9-XX:2018 „Defectoscop ultrasonic tip УДС2М-11. 

Procedura de verificare metrologică”

I. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE
1. Prezenta Normă de metrologie se referă la defectoscopul ultrasonic УДС2М-11 (în continuare – „defectoscop”) şi stabileşte procedura de verificare metrologică iniţială (la introducerea pe piaţă), periodică şi după reparare.

Periodicitatea verificării metrologice – соnform ”Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi măsurărilor supuse controlului metrologic legal” aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016.
Defectoscopul este destinat pentru detectarea, înregistrarea şi descifrarea semnalelor de la defecte, localizate pe toată lungimea și secțiunea şinelor de cale ferată, cu excepția penelor tălpii și poate fi folosit:
- pentru monitorizarea elementelor acelor de macaz;

- pentru monitorizarea continuă pe sectoarele, controlul cărora concomitent prin două linii este deficil sau nesigur;

- pentru monitorizarea șinelor pentru stocul de kilometraj;
- pentru controlul preliminar sudării șinelor utile învechite la întreprinderile de sudare a șinelor. 

Deasemenea defectoscopul este destinat monitorizării manuale selective a îmbinărilor sudate, unor secțiuni aparte și sectoare de șine cu detrminarea coordonatelor de localizare, factorului de detectare și a lungimii convenționale a defectelor detectate.
Viteza deplasării defectoscopului în cadrul controlului cu monitorizarea continuă, cu înregistrarea defectogramelor - maximum 4 km/h.
Monitorizării se supun:
- șinele de tip Р43, Р50, Р65, Р75 dimensiunile, materialul și compoziția cărora corespund GOST Р 51685, iar calitatea suprafeței - GOST 18576;
- șinele de tip UIC60, S49 dimensiunile, materialul și compoziția cărora corespund                    EN 13674-1;
- șinele căilor de conexiune, șinele de ramificație, labele de ramificație, acele contraacele macazelor, dimensiunile, materialul și compoziția cărora corespund GOST R 51685 și GOST R 55820.
Defectoscopul este un sistem portabil mecanizat de monitorizare ultrasonică cu aplicarea metodei - ecou (ME) şi metodei oglinzilor – umbră (MOU) prin metoda cuplantă de introducere a oscilaţiilor ultrasonice (OU). Numărul canalelor, realizate în cadrul lucrărilor cu blocurile acustice în regim de monitorizare continuă – 8.

Numărul canalelor de excitaţie şi recepţie a OU, prevăzute pentru lucrul cu traductoarele piezoelectrice manuale (TP) – 2.
Semnalizarea de prezenţă a defectelor – sonoră şi luminoasă pe ecranul defectoscopului. Indicaţia valorilor setate ale sensibilităţii convenţionale a canalelor de control (dB), factorului de detectare a defectului (dB), coordonatelor defectelor (mm), a coordonatei de drum curente a sectorului de cale monitorizat (km и m) – digitală pe ecranul indicatorului.

În defectoscop este prevăzută documentarea (înregistrarea) continuă a rezultatelor monitorizării în formă de defectograme ale sectoarelor monitorizate în formatul de baleaj tip В, сu informaţia însoţitoare privind caracteristicile amplitudine-timp ale semnalelor-ecou înregistrate, prevăzută în fiecare din canalele de monitorizare a sensibilităţii convenţionale şi a valorilor curente ale coordonatei de drum. Este prevăzută posibilitatea vizionării operative a defectogramelor pe ecranul defectoscopului, la fel şi afişarea defectogramelor cu informaţia însoţitoare la calculator (CP) pentru descifrare ulterioară.

II. REFERINŢE
RGML 12:2013 Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale. Organizarea şi modul de efectuare

GOST 18576-96 Control nedistructiv. Şine de cale ferată. Metode de control ultrasonic 
GOST 8.395 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования
GOST 23702 Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Методы испытаний
GOST P 51685 Рельсы железнодорожные. Общие технические условия
GOST P 55820 Рельсы железнодорожные остряковые. Технические условия
III. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI
2. Pentru a interpreta corect prezenta Normă de metrologie legală se utilizează următorii termeni şi abrevieri:

traductor piezoelectric (TP) - dispozitiv pentru conversia oscilaţiilor electrice în mecanice şi invers.

bloc acustic (AB) - grupă de convertizoare piezoelectrice constructiv instalate într-o singură carcasă.

oscilaţii ultrasonice (OU) - oscilaţii acustice la frecvenţe mai mari de 20 kHz.

metoda-ecou (ME) - metoda defectoscopiei ultrasonice, în care drept indiciu de detectare a defectului serveşte depăşirea de către semnal a nivelului de prag.

metoda oglindă-umbră (MOU) - metoda defectoscopiei ultrasonice, în care drept indiciu de depistare a defectului serveşte micşorarea amplitudinii de reflectare de la suprafaţa opusă suprafeţei de intrare a oscilaţiilor ultrasonice (impuls inferior) cu o mărime determinată.

SU - software-ul.

sensibilitatea convenţională a ME după materialul de referinţă certificat CO-3P - diferenţa în decibeli dintre amplificarea receptorului defectoscopului stabilită şi sensibilitatea convenţională de prag.

sensibilitatea convenţională a MOU - valoarea în decibeli a atenuării amplitudinii semnalului de fund de la maximum pînă la nivelul de prag.

nivelul de prag al indicatorului - amplitudinea măsurată în decibeli  a semnalului minimal care duce la declanşarea indicatorului (sonor, luminos, simbolic etc.).

amplitudinea relativă a semnalului-ecou - amplitudinea măsurată în decibeli a semnalului-ecou în raport cu nivelul de prag a indicaţiei.

factorul de detectare a defectului prin metoda-ecou - diferenţa măsurată în decibeli a factorilor de detectare a semnalelor-ecou de la defect şi gaura cu diametrul de 6 mm în materialul de referinţă CO-3P.

punctul de intrare (ieşire) a OU - punctul de intersecţie a axei acustice cu suprafaţa de contact TP.

axă acustică - locul geometric al punctelor intensităţii maximale a cîmpului în zona îndepărtată TP şi continuarea lui geometrică în zona apropiată.
Кп – nivelul de bază al sensibilității. 
Ку – sensibilitatea convențională setată.

IV. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI METROLOGICE

3. Caracteristicile metrologice şi tehnice de bază sînt prezentate în tabelul 1.
Таbelul 1
	Denumirea caracteristicii
	Valoarea

	1. Parametrii generatoarelor impulsurilor de excitare a canalelor în regim de monitorizare continuă și manuală la frecvența 2,5 MHz:
	

	1.1. Frcevența de lucru a canalelor de monitorizare continuă și manuală, MHz
	2,5 ( 0,25

	1.2. Amplitudinea impulsului de sondaj, V, la sarcina activă 50 Ω ±1% în canalele de lucru:
     а) după schema de sondaj acustic prin suprapunere
     b) după schema separată de sondaj acustic 
	75 ± 8
100 ± 10

	2. Parametrii tractului de recepție a canalelor de monitprizare continuă și manuală la frecvența de 2,5 MHz:
	

	2.1. Sensibilitatea de prag a canalelor de monitorizare, mV, prin intrările de conexiune a blocurilor acustice și TP la valoarea setată a amplificării receptorului canalului (6 ±2) dB pentru canalele, care lucrează în regim separat și prin suprapunere.
	80

	2.2. Intervalul de reglare a amplificării semnalelor ecou, dB
	de la 0 pînă la 60

	2.3. Discreţea de reglare a amplificării, dB
	1

	2.4. Rezerva sensibilității convenționale, dB, min.
	25

	2.5. Abaterea caracteristicii de reglare a amplificatorului prin intrarea TP manual
	( = ± (1 + 0,05Уном)

	3. Eroarea absolută de bază la măsurarea coordonatelor
	( (0,02Hи + 1) mm
( (0,02Lи + 1) mm


4. Caracteristicile tehnice suplimentare sînt prezentate în tabelul 2.
Таbelul 2

	Denumirea caracteristicii
	Valoarea

	Intervalul de determinare a factorului de detectare a defectului prin metoda-ecou Кд pentru semnalele, care depășesc nivelul de prag al indicației, dB
	de la minus Ку pînă la                 plus (60 – (Кп + Ку)) dB, în care Кп – nivelul de bază al sensibilității, Ку – sensibilitatea convențională setată 

	Intervalul de determinare a amplitudinii relative ΔN a semnalului-ecou, dB
	de la 0 pînă la plus (60 – Кп)

	Consumul mediu de lichid tehnologic pentru asigurarea contactului acustic, l, max. 
	0,5 litri la 100 m de cale monitorizată

	Timpul de stabilire a regimului de lucru, max., min
	3

	Timpul de funcţionare continuă a defectoscopului de la bateria de acumulatoare încărcată complet la temperatura de (25 ( 15) (С, min., h
	8

	Alimentarea electrică a defectoscopului se efectuează de la o sursă de curent continuu cu tensiunea, V
	de la 8,4 pînă la 5,8

	Curentul absorbit de defectoscop, max., А
	0,5

	Masa defectoscopului în stare de lucru fără lichid tehnologic, max., kg.

Masa TP manual cu frecvenţa de lucru 2,5 МHz: 

- pentru tipurile П121, max., kg;

- pentru tipurile П122 и П112, max., kg
	5,5

0,1

0,25

	Dimensiunile de gabarit ale defectoscopului, mm
	1200 х 200 х 270

	Defectoscopul este rezistent la acţiunea temperaturii ambiante,(С
	de la minus 40 pînă la plus 50

	Defectoscopul este rezistent la acţiunea umidităţii reletive a aerului raporata la temperatura de 35(С şi temperaturi mai joase fără condensarea umidităţii, %
	pînă la 98


V. OPERAŢII DE VERIFICARE METROLOGICĂ
5. Volumul şi consecutivitatea efectuării operaţiilor în cadrul verificărilor metrologice iniţiale, periodice şi după reparare trebuie să corespundă tabelului 3.

Таbelul 3

	Denumirea operaţiei
	Numărul punctului din prezenta normă
	Obligativitatea efectuării operaţiei:

	
	
	iniţiale
	periodice
	după reparare

	Examinarea aspectului exterior 
	22
	dа
	dа
	dа

	Probe de funcţionare
	23
	dа
	dа
	dа

	Verificarea datelor de identificare a   SU
	24
	dа
	dа
	dа

	Determinarea caracteristicilor metrologice
	25
	
	
	

	Verificarea rezervei sensibilității convenționale pentru blocurile acustice și TP manuale 
	25.1) – 25. 14)
	dа
	dа
	da

	Determinarea valorilor erorii absolute de bază la măsurarea coordonatelor de localizare a reflectoarelor H și L.
	26.1) – 26.10)
	dа
	nu 
	dа

	Verificarea abaterii carcateristicii de reglare a amplificatorului prin intrarea TP manual (determinarea erorii de măsurarea a raporturilor amplitudinelor semnalelor la intrarea receptorului)
	27.1) – 27.9)
	dа
	da
	da


6. La efectuarea încercărilor metrologice privind aprobarea de model suplimentar se verifică caracteristicile tehnice, specificate în tabelul 2.

7. Verificarea metrologică a defectoscoapelor se efectuează de către laboratoarele acreditate şi desemnate conform Legii metrologiei nr. 19 din 04 martie 2016 pe domeniul respectiv, în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie.

8. În cazul obţinerii rezultatului negativ în timpul efectuării uneia din operaţii, verificarea metrologică a defectoscopului se întrerupe şi rezultatul verificării se consideră negativ.

9. În cazul obţinerii rezultatelor negative la verificarea caracteristicilor de bază ale TP, TP deteriorat se rebutează şi trebuie schimbat cu unul analogic din complectul defectoscopului. La lipsa în complect a TP corespunzător rezultatul verificării se consideră negativ.
VI. MIJLOACELE DE VERIFICARE METROLOGICĂ
10. La efectuarea verificării metrologice trebuie să fie utilizate etaloanele de lucru, trasabile etaloanelor naţionale, specificate în tabelul 4.

Tabelul 4

	Numărul punctului conform prezentei norme
	Denumirea etalonului de lucru sau a mijlocului de măsurare auxiliar; indicativul documentului care reglementează cerinţele tehnice şi (sau) caracteristicile metrologice şi tehnice de bază

	25.2); 25.4) – 25.9); 24.11; 24.12); 26.2); 26.4); 26.6); 26.8)
	Material de referinţă certificat СО-3Р conform GOST 18576 

Viteza de propagare a undei longitudinale (5900(118) m/s

	27.1) – 27.5)
	Tester ultrasonic УЗТ-RDM

Intervalul de reglare al atenuării semnalului atenuatorului al testerului – (0-80) dB cu discreţea 0,1 dB

	20
	Psihrometru de tip ВИТ-2. Intervalul de măsurare a umidității de la 20 pînă la 90 %. Intervalul de temperatură a măsurării umidității de la 26 pînă la 40 °С. Intervalul de măsurare a temperaturii de la 15 pînă la 40 °С

	20
	Barometru de tip БР-52. Intervalul presiunii monitorizate: 96 000 ... 104 000 Па; 720 ... 780 mm Hg. Valoarea diviziunii scării: 100 Pа; 1 mm Hg.


11. Se admite utilizarea altor etaloane, ale căror caracteristici metrologice sunt analogice sau mai performante decât cele menţionate în tabelul 4.

VII. CERINŢE PRIVIND CALIFICAREA VERIFICATORILOR 
12. La efectuarea măsurărilor în timpul verificării metrologice şi prelucrării rezultatelor măsurării se admit persoane cu calificarea de verificator metrolog în domeniul dat, conform documentelor normative aplicabile. 
VIII. CONDIŢII PRIVIND SECURITATEA
13. În defectoscop lipsesc factorii de producere periculoşi şi dăunători, capabili să influenţeze securitatea muncii şi ecologia.

14. Defectoscopul după modul de protecţie la electrocutare se referă la clasa 0, fără elemente de împământare.

15. La lucrările de verificare metrologică şi deservire a defectoscopului trebuie să fie admise persoane, care posedă grupa 1 de calificare la tehnica securităţii.

16. La efectuarea măsurărilor electrice trebuie să fie respectate cerinţele stabilite conform documentelor normative în vigoare.

17. Valorile medii ale nivelului presiunii sunetului, sau a vitezei de vibraţie, sau a intensităţii ultrasunetului în zona de contact a mîinilor operatorului cu TP manuale nu trebuie să depăşească limitele valorilor admise, egale corespunzător cu 110 dB, sau 0,016 m/s sau 0,1 W/cm2.

IX. CONDIŢII DE VERIFICARE METROLOGICĂ
18. În timpul efectuării verificării metrologice trebuie să se respecte condiţiile normale conform GOST 8.395:
a) temperatura mediului înconjurător de la 15 pînă la 25 (С;

b) umiditatea relativă de la 45 pînă laо 80 %;

c) presiunea atmosferică de la 84 pînă la 106,7 kPа;

d) abaterea tensiunii de alimentare de la valoarea nominală ( 2 %;

e) cîmpurile electrice și magnetice externe nu trebuie să influențeze funcționarea defectoscopului.
19. Verificarea și calibrarea TP trebuie să fie efectuate în condiții normale conform GOST 23702 
20. Verificarea condiţiilor normale şi de lucru se efectuează cu psihrometrul de tip ВИТ-2 şi barometrul de tip БР-52 sau cu aparate analogice după clasa de exactitate.
X. PREGĂTIREA PENTRU VERIFICARE METROLOGICĂ
21. Înaintea efectuării verificării metrologice defectoscopul şi mijloacele de verificare metrologică se pregătesc pentru lucru în conformitate cu instrucţiunile lor de exploatare.

XI. EFECTUAREA VERIFICĂRII METROLOGICE
22. Examinarea aspectului exterior. 
În cadrul examinării aspectului exterior trebuie să fie determinată corespunderea defectoscopului următoarelor condiţii:

- 
corespunderea ansamblului de livrare a defectoscopului cu documentele anexate;

- lipsa deteriorărilor mecanice ale defectoscopului şi ale componentelor sale;

- prezenţa marcajului blocului electronic, blocului acustic și TP manuale;

- prezenţa tuturor dispozitivelor de reglare şi comutare, precum şi fixarea corectă a lor;

- prezenţa locului pentru sigiliu.

23. Probele de funcţionare.
Se încarcă bateria de acumulatoare încorporată în corespundere cu punctul 9.2 din Instrucțiunile de exploatare a defectoscopului. Se acționează defectoscopul în corespundere cu punctul 9.4 din Instrucțiunile de exploatare a defectoscopului. din Instrucțiunile de exploatare a defectoscopului.

Se verifică posibilitatea afișării pe ecranul defectoscopului a tuturor formelor de ecran prevăzute pentru prezentarea informației, la fel și corespunderea lor Instrucțiunilore de exploatare a defectoscopului.
Prin rotirea butonului codificatorului în stare apăsată se verifică posibilitatea de activare a oricărui canal al defectoscopului. Prin apăsarea de lungă durată a tastei «F3» («ЗТМ□»), rotirea și apăsarea frontală pe butonul codificatorului a se asigura în schimbarea informației afișate pe ecranul defectoscopului a informației despre tipul șinei. Prin apăsarea de scurtă durată pe tasta de pe mînerul blocul electronic a se asigura în apariția și dispariția inscripției informaționale «Стык».
Prin apăsarea de scurtă durată pe tasta «F1» («Однокон./ручн.») se setează forma ecranului pentru regimul de lucru unicanal cu blocul acustic și baleajul de tip А. Se verifică posibilitatea schimbării valorii afișate pe ecran a amplificării (sau a sensibilității convenționale) a canalului de monitorizare la rotirea butonului codificatorului. Se apasă scurt tasta «F2» («Маркер»), se verifică posibilitatea schimbării poziției de timp a marcatorului la rotirea butonului codificatorului și posibilitatea setării marcatorului în oricare loc al baleajului de timp. În lipsa semnalului în zona marcatorului pe ecranul indicatorului trebuie să se afișeze valoarea coordonatelor de timp a poziției marcatorului.
24. Verificarea datelor de identificare a software-ul (SU).
Protecţia SU „Programul de gestionare a blocului electronic УДС2M-11 (RDM-11.BI)” al defectoscoapelor de modificări neintenţionate şi intenţionate corespunde nivelului „А” conform МИ 3286-2010.
datele de identificare a SU trebuie să corespundă valorilor, prezentate în tabelul 5.

Defectoscopul se consideră că a trecut testul, în cazul în care datele de identificare corespund tabelului 5, în caz contrar defectoscopul se consideră nerezistent la testare și nu se acceptă pentru lucru.

Таbelul 5 - datele de identificare a SU
	denumirea de identificare a SU
	Numărul versiunii (numărul de identificare) a SU
	Numărul digital al SU (suma de control al codului executiv)
	Algoritmul de calculare a identificatorului digital al SU

	Programul de gestionare a blocului electronic УДС2М-11
(rdm11.exe)
	1,0 şi peste
	-*
	-

	*  SU se încorporează în memoria defectoscopului în procesul fabricării acestuia. Accesul la sistemul de fişiere este acordat în exclusivitate îngenerilor de serviciu ai întreprinderii producătoare.


25. Determinarea caracteristicilor metrologice. Verificarea rezervei sensibilității convenționale a canalelor de lucru cu blocurile acustice și TP manuale 
1) Se conectează la conectoarele «БПЭП», «С» și «П» ale blocului electronic cablurile de conexiune pentru lucrul cu blocul acustic și cu TP manuale din ansamblul defectoscopului. Blocul acustic se scoate de pe suport și se conectează la conectorul de pe cabluc de conexiune. Se acționează alimentarea blocului electronic cu comutatorul «ВКЛ» și prin apăsarea tastei «F5» se pornește defectoscopul.

2) Prin apăsarea scurtă pe tasta «F1» («Однокон./ручн.») se comutează defectoscopul în regimul de lucru unicanal. Prin rotirea butonului codificatorulu în stare apăsată se afișează pe ecranul blocului electronic canalul 1. Se montează blocul acustic acționat pe suprafața, umezită în prealabil cu lichid cuplant; a materialului de referință certificat СО-3Р pentru detectarea cu convertizorul РС cu unghiul de introducere 0° a reflectorului de bază – gaura cu diametrul de 6 mm la adîncimea de 44 mm. Se fixează blocul acustic pe materialul de referință în poziția, la care amplitudinea semnalului ecou de la reflectorul detectat este maximală. În caz de necesitate se înscrie amplitudinea semnalului ecou în intervalul dinamic al ecranului defectoscopului, setînd amplificarea necesară pentru aceasta a receptorului, prin rotirea butonului codificatorului.
3) Comutînd funcția codificatorului cu tasta «F2» («Маркер»), se suprapune marcatorul сu sembalul ecou. Repetînd apăsarea tastei «F2» («Маркер»), se revine în regimul de reglare a amplificării. Reglînd amplificarea în canal, se setează amplitudinea semnalului ecou lа nivelul de prag și se fixează valoarea, indicată pe ecranul defectoscopului, a amplificării în canal. Valoarea amplificării, fixată la prag la întreruperea acționării indicației sonore, se consideră valoarea nivelului de prag a sensibilității canalului Кп.
4) Rotind butonul codificatorului în stare apăsată se comutează defectoscopul în regimul unicanal de lucru cu canalul 3 al defectoscopului. Se montează blocul acustic acționat pe suprafața, umezită în prealabil cu lichid cuplant, a materialului de referință certificat СО-3Р pentru detectarea cu convertizorul cu unghiul de introducere 42° (înainte) a reflectorului de bază – gaura cu diametrul de 6 mm la adîncimea de 44 mm. Se fixează blocul acustic pe materialul de referință în poziția, la care amplitudinea semnalului ecou de la reflectorul detectat este maximală. În caz de necesitate se înscrie amplitudinea semnalului ecou în intervalul dinamic al ecranului defectoscopului, setînd amplificarea necesară pentru aceasta a receptorului. Apoi se repetă punctul 3).

5) Rotind butonul codificatorului în stare apăsată se comutează defectoscopul în regimul unicanal de lucru cu canalul 4 al defectoscopului. Se montează blocul acustic acționat pe suprafața, umezită în prealabil cu lichid cuplant, a materialului de referință certificat СО-3Р pentru detectarea cu convertizorul cu unghiul de introducere 42° (înapoi) a reflectorului de bază – gaura cu diametrul de 6 mm la adîncimea de 44 mm. Se fixează blocul acustic pe materialul de referință în poziția, la care amplitudinea semnalului ecou de la reflectorul detectat este maximală. În caz de necesitate se înscrie amplitudinea semnalului ecou în intervalul dinamic al ecranului defectoscopului, setînd amplificarea necesară pentru aceasta a receptorului. Apoi se repetă punctul 3).

6) Rotind butonul codificatorului în stare apăsată se comutează defectoscopul în regimul unicanal de lucru cu canalul 5 al defectoscopului. Se montează blocul acustic acționat pe suprafața, umezită în prealabil cu lichid cuplant, a materialului de referință certificat СО-3Р pentru detectarea cu convertizorul cu unghiul de introducere 70° (înainte) a reflectorului de bază – gaura cu diametrul de 6 mm la adîncimea de 15 mm. Se fixează blocul acustic pe materialul de referință în poziția, la care amplitudinea semnalului ecou de la reflectorul detectat este maximală. În caz de necesitate se înscrie amplitudinea semnalului ecou în intervalul dinamic al ecranului defectoscopului, setînd amplificarea necesară pentru aceasta a receptorului. Apoi se repetă punctul 3).

7) Rotind butonul codificatorului în stare apăsată se comutează defectoscopul în regimul unicanal de lucru cu canalul 6 al defectoscopului. Se montează blocul acustic acționat pe suprafața, umezită în prealabil cu lichid cuplant, a materialului de referință certificat СО-3Р pentru detectarea cu convertizorul cu unghiul de introducere 55° (înapoi, în muchia din stînga) a reflectorului de bază – gaura cu diametrul de 6 mm la adîncimea de 44 mm. Se fixează blocul acustic pe materialul de referință în poziția, la care amplitudinea semnalului ecou de la reflectorul detectat este maximală. În caz de necesitate se înscrie amplitudinea semnalului ecou în intervalul dinamic al ecranului defectoscopului, setînd amplificarea necesară pentru aceasta a receptorului. Apoi se repetă punctul 3).
8) Rotind butonul codificatorului în stare apăsată se comutează defectoscopul în regimul unicanal de lucru cu canalul 7 al defectoscopului. Se montează blocul acustic acționat pe suprafața, umezită în prealabil cu lichid cuplant, a materialului de referință certificat СО-3Р pentru detectarea cu convertizorul cu unghiul de introducere 55° (înainte, în muchia din dreapta) a reflectorului de bază – gaura cu diametrul de 6 mm la adîncimea de 44 mm. Se fixează blocul acustic pe materialul de referință în poziția, la care amplitudinea semnalului ecou de la reflectorul detectat este maximală. În caz de necesitate se înscrie amplitudinea semnalului ecou în intervalul dinamic al ecranului defectoscopului, setînd amplificarea necesară pentru aceasta a receptorului. Apoi se repetă punctul 3).

9) Rotind butonul codificatorului în stare apăsată se comutează defectoscopul în regimul unicanal de lucru cu canalul 8 al defectoscopului. Se montează blocul acustic acționat pe suprafața, umezită în prealabil cu lichid cuplant; a materialului de referință certificat СО-3Р pentru detectarea cu convertizorul cu unghiul de introducere 70° (înapoi) a reflectorului de bază – gaura cu diametrul de 6 mm la adîncimea de 15 mm. Se fixează blocul acustic pe materialul de referință în poziția, la care amplitudinea semnalului ecou de la reflectorul detectat este maximală. În caz de necesitate se înscrie amplitudinea semnalului ecou în intervalul dinamic al ecranului defectoscopului, setînd amplificarea necesară pentru aceasta a receptorului. Apoi se repetă punctul 3).

10) Prin apăsarea lungă a tastei «F1» («Однокон./ручн.») din regimul multicanal se comutează defectoscopul în regimul de lucru cu TP manuale. Rotind butonul codificatorului în stare apăsată se selectează regimul manual de lucru după schema de sondaj separată-combinată Comutatorul «РАЗД/СОВМ» se comutează în poziția «РАЗД». Rotind butonul codificatorului se selectează regimul manual de lucru №8 («Проверка по ТУ»). Prin apăsarea tastei «F2» («БД ПЭП») se accesează forma ecranului «База данных ручных ПЭП», prin rotirea codificatorului se selectează înregistrarea de evidență a TP și prin apăsarea dublă a tastei «F1» se afișează pe ecran oscilograma semnalelor în baleajul de tip А.

11) Se instalează РС TP pe suprafața, umezită în prealabil cu lichid cuplant; a materialului de referință certificat СО-3Р pentru detectarea reflectorului de bază – gaura cu diametrul de 6 mm la adîncimea de 44 mm, așezînd linia ecranului acustic pe suprafața de contact a TP perpendicular osiei longitudinale a suprafeței de contact a materialului de referință. Se fixează TP pe materialul de referință în poziția, la care amplitudinea semnalului ecou de la reflectorul detectat este maximală. În caz de necesitate se înscrie amplitudinea semnalului ecou în intervalul dinamic al ecranului defectoscopului, setînd amplificarea necesară pentru aceasta a receptorului. Apoi se repetă punctul 3).

12) Prin apăsarea lungă a tastei «F1» («Однокон./ручн.») din regimul multicanal se 

comutează defectoscopul în regimul de lucru cu TP manuale. Rotind butonul codificatorului în stare apăsată se selectează regimul manual de lucru după schema combinată de sondaj. Comutatorul «РАЗД/СОВМ» se comutează în poziția «СОВМ». Prin rotirea codificatorului se selectează regimul de lucru manual №11 («Проверка по ТУ»). Prin apăsarea dublă a tastei «F2» («БД ПЭП») se accesează forma ecranului «База данных ручных ПЭП», prin rotirea codificatorului se selectează înregistrarea de evidență a TP și prin apăsarea dublă a tastei «F1» se afișează pe ecran oscilograma semnalelor în baleajul de tip А prin rotirea codificatorului se selectează înregistrarea de evidență a TP și prin apăsarea dublă a tastei «F1» se afișează pe ecran oscilograma semnalelor în baleajul de tip А.
Se instalează TP pe suprafața, umezită în prealabil cu lichid cuplant; a materialului de referință certificat СО-3Р pentru detectarea reflectorului de bază – gaura cu diametrul de 6 mm la adîncimea de 44 mm. Se fixează TP pe materialul de referință în poziția, la care amplitudinea semnalului ecou de la reflectorul detectat este maximală. În caz de necesitate se înscrie amplitudinea semnalului ecou în intervalul dinamic al ecranului defectoscopului, setînd amplificarea necesară pentru aceasta a receptorului. Apoi se repetă punctul 3).

Se detrmină valoarea nivelului de prag a sensibilității Кп după procedura descrisă mai sus pentru toate TP, din ansamblul defectoscopului verificat, de tipul: П121-2,5-42, П121-2,5-50, П121-2,5-55, П121-2,5-65 și П121-2,5-70. În acest caz, pentru ПЭП П121-2,5-70 se folosește materialul de referință certificat СО-3Р, detectînd semnalul ecou de la gaura cu diametrul 6 mm lа adîncimea de 15 mm.
13) Se detrmină rezerva de sensibilitate Узап în canalul de monitorizare cu formula (1):

У зап = 60 – Кп

(1)

În care: 

Кп – nivelul de prag al sensibilității în canalul măsurat pe materialul de referință certificat СО-3Р.

14) Defectoscopul se consideră că a trecut testul cu rezultat pozitiv, în cazul în care valoarea rezervei sensibilității Узап, necesare pentru setarea sensibilității convenționale, pentru toate canalele, care lucrează cu blocul acustic și TP manuale este minimum 25 dB.
26. Determinarea valorilor erorii absolute de bază a măsurării coordonatelor de 

localizare a reflectoarelor H și L 

1) Prin apăsarea lungă a tastei «F1» («Однокон./ручн.») se comutează defectoscopul dinregimul multicanal în regimul de lucru cu TP manuale. Prin rotirea butonului codificatorului în stare apăsată se selectează regimul de lucru manual după schema combinată de sondaj. Comutatorul «РАЗД/СОВМ» se comutează în regimul «СОВМ». Prin rotirea butonului codificatorului se selectează regimul de lucru manual №11 («Проверка по ТУ»). Prin apăsarea tastei «F2» («БД ПЭП») se accesează forma ecranului «База данных ручных ПЭП», prin rotirea butonului codificatorului se selectează înregistrarea de evidență a TP П121-2,5-42 și prin apăsarea dublă a tastei «F1» se afișează pe ecran oscilograma semnalelor în baleajul de tip А.

2) Se istalează TP pe suprafața, umezită în prealabil cu lichid cuplant; a materialului de referință certificat СО-3Р cu emiterea OU în direcția suprafeței cilindrice pentru determinarea punctului de ieșire a fascicolului. Deplasînd TP pe suprafața materialului de referință, îl fixăm în poziția amplitudinii maximale a semnalului ecou de la suprafața cilindrică. În cazul necesității de înscriere a amplitudinii semnalului ecou în intervalul dinamic al ecranului defectoscopului, se setează amplificarea necesară pentru aceasta a receptorului, rotind butonul codificatorului. 
Fără a sminti TP se asigură că reperul aplicat pe corpul TP, se situează vizavi de diviziunea «0» al scării corespunzătoare, în cazul necorespunderi (sau lipsei) se aplică pe corpul TP un reper vizavi de diviziunea «0». 

3) Rotind butonul codificatorului, se setează spotul luminos în fereastra informațională cu parametrul «2Тп», prin spăsarea frontală scurtă pe butonul codificatorului se activează fereastra informațională și în continuare se introduce valoarea «2Тп» în careul prevăzut în fereastră pentru acest parametru. Introducerea se realizează prin rotirea butonului codificatorului pînă cînd afișarea timpului de propgare a OU pe un fascicul direct de la punctul de introducere pînă la reflectorul, afișate pe ecranul defectoscopului, vor deveni R=36,3 µs.
Se dezactivează fereastra informațională a meniului prin apăsarea frontală scurtă pe butonul codificatorului.
4) Se montează TP pe suprafața, umezită în prealabil cu lichid cuplant; a materialului de referință certificat СО-3Р pentru detectarea reflectorului de bază – gaura cu diametrul de 6 mm la adîncimea de 44 mm. Se fixează TP pe materialul de referință în poziția, la care amplitudinea semnalului ecou de la detectorul detectat este maximală. În cazul necesității de înscriere a amplitudinii semnalului ecou în intervalul dinamic al ecranului defectoscopului, se setează amplificarea necesară pentru aceasta a receptorului, rotind butonul codificatorului.
Se determină unghiul de introducere a fascicolului TP verificat pe scara, aplicată pe suprafața laterală a materialului de referință, vizavi de reperul, aplicat pe corpul TP. 

5) Se programează în meniu următorii parametri de acordare a canalului:

- unitatea de măsură – mm;
- întîrzierea unctului de pornire a baleajului [image: image1.png]


 – 0 µs;
- durata baleajului [image: image2.png]


 –100 µs;
- întîrzierea punctului de pornire a zonei de control [image: image3.png]


 – 5 µs;
- durata zonei de control [image: image4.png]


 – 95 µs;
- regimul de lucru a indicatorului sonor – după depășirea pragului ([image: image5.png]


);
- nivelul de bază a sensibilității Кп – valoarea măsurată pe СО-3Р pentru TP conectat în 
dB;
- unghiul de introducere ( ((ном. = 42() – valoarea determinată pe СО-3Р pentru TP 

conectat; 
- timpul de propagare a OU în prisma TP (2Тп) – valoarea determinată pe СО-3Р pentru 
TP conectat în µs;
- sensibilitatea convențională (Ку) – 18 dB.

6) Se instalează TP pe sectorul fără defecte a materialului de referință certificat СО-3Р. Reglînd adîncimea ВРЧ în zona adiacentă a baleajului (domeniul de la 5 pînă la 25 µs), se suprimă volumul în zona adiacentă pînă la ½ din nivelul de prag a acționării АСД, determinat de linia impulsului zonei de control. Se intoarce materialul de referință СО-3Р și cu această acordare se detectează reflectorul – gaura cu diametrul de 2 mm, localizată la adîncimea de 6 mm. Detectarea reflectorului se fixează după semnalele de la reflector în zona adiacentă, care trebuie minimum de 2 ori să depășească nivelul de prag. Se montează TP în poziția amplitudinii maximale a semnalului ecou de la reflector. Se suprapune marcatorul cu semnalul ecou de la reflectorul cu diametrul de 2 mm și se citesc afișările H și L indicate pe ecranul defectoscopului.

7) Se detectează cu TP cuplat reflectorul – gaura cu diametrul de 6 mm la adîncimea de 15 mm, montînd TP pe materialul de referință în poziția amplitudinei maximale a semnalului ecou de la reflector. Se suprapune marcatorul cu semnalul ecou și se citesc afișările H și L indicate pe ecranul defectoscopului (mm).

8) Se intoarce materialul de referință СО-3Р și cu această acordare se detectează reflectorul – gaura cu diametrul de 6 mm la adîncimea de 44 mm, montînd TP pe materialul de referință în poziția amplitudinei maximale a semnalului ecou de la reflector. Se suprapune marcatorul cu semnalul ecou și se citesc afișările H și L indicate pe ecranul defectoscopului (mm).

9) Pentru fiecare din măsurările executate în 6) –8) se calculează eroarea absolută de bază ( pentru determinarea coordonatelor de localizare a reflectoarelor H și L (mm) cu formulele (2) și (3):

(H = ( (Hи - Hн),

(2)

(L = ( (Lи - Lн),

(3)

În care:

Hи, Lи – valoarea măsurată a coordonatelor H și L în milimetri (mm);

Hн, Lн – valorile nominale ale coordonatelor H și L în milimetri (mm), pentru unghiul de introducere programat: 

a) în 26.6 Hн = 6 mm, Lн = 5,4 mm; 
b) în 26.7 Hн = 13 mm, Lн = 11,7 mm; 

c) în 26.8 Hн = 42 mm, Lн = 37,8 mm.

10) Defectoscopul se consideră că a trecut testul cu rezultat pozitiv, în cazul în care eroarea absolută de bază a măsurării coordonatelor de localizare a reflectorului (H ((L) nu depășeșete valoarea limită admisă, calculată cu formulele (4) și (5):
( (0,02Hи + 1) mm,

(4)

( (0,02Lи + 1) mm.

(5).

27. Verificarea abaterii caracteristicii de reglare a amplificatorului, discreței de reglare și verificarea intervalului de reglare a amplificării receptoarelor 
1) Se montează bancul în corespundere cu figura 1.

[image: image6.png]1 Y3T-POM \ 3 yacam-i1
Arten. 1 (> - >)n 3B
Arten. 2 (> ] . «cC

4 5
TP H
n (<« —
CUHXP (<«





	1 - Теster УЗТ-РДМ
	4 - Conector cu trei poli СР-50-95

	2 – Cablu de control
	5 – Sarcina din snsamblul testerului

	3 – Blocul electronic al defectoscopului
	

	Figura 1 - Bancul pentru măsurarea parametrilor la schema separată a tractului generator-receptor al defectoscopului 


2) Testerul УЗТ-РДМ se acționează și se pregătește pentru lucru în calitate de generator de radioimpulsuri cu întîrzierea și durate determinată 
1) Pe bara de meniu «Синхр.» se instalează sincronizarea externă a generatorului;

2) Pe bara de meniu «ГРИ2» se instalează frecvenţa de umplere a radioimpulsului                   2500 kHz şi «Источник» - intern;

3) Pe bara de meniu «ГРИ1» se instalează întîrzierea - 50 μs, şi numărul de perioade 10;

4) Pe bara de meniu «Развертка» se instalează întîrzierea - 45 μs, şi durata - 15 μs;

5) Pe bara de meniu «Маркер» se instalează întîrzierea - 4 μs şi durata - 8 μs;

6) Pe bara de meniu «Аттен.» se instalează amortizarea - 0 dB, şi amplituda radioimpulsului în limitele 300 mV;
7) Pe bara de meniu «Усилитель» se instalează valoarea amplificării semnalului pe ecranul testerului la o aşa mărime, încît amplituda sa să fie la nivelul frontului inferior al celulei inferioare. 

3) Se conectează cablul pentru TP manuale conform schemei bancului (figura 11.1) la conectoarele «С» și «П» ale blocului electronic. Se acționează defectoscopul, prin apăsarea lungă pe tasta «F1» («Однокон./ручн.») defectoscopul se comutează în regimul de lucru cu TP manual. Rotind butonul codificatorului în stare apăsată se selectează regimul manual de lucru după schema separată-combinată de sondaj. Comutatorul «РАЗД/СОВМ» se comutează în poziția «РАЗД».

Rotind butonul codificatorului în stare apăsată se selectează regimul manual de lucru №8 «Проверка по ТУ». Apăsînd tasta «F2» («БД ПЭП») se accesează forma de ecran «База данных ручных ПЭП», rotind butonul codificatorului se selectează înregistrarea de evidență a TP ПЭП și prin apăsarea dublă a tastei «F1» se afișează pe ecran oscilograma semnalelor în baleajul de tip А.

Se setează, rotind butonul codificatorului, valoarea amplificării receptorului canalului, afișată pe ecranul indicatorului cu matrice a defectoscopului, egală cu 0 dB.
4) Cu atenuatorul testerului se setează amortizarea, la care vîrful plat semnalului pe ecranul defectoscopului se va stabili la nivelul de prag. Se înregistrează afișările dispozitivelor de citire a atenuatorului testerului N0, dB. 

5) Se schimbă valoarea amplificării receptorului canalului, afișată pe ecranul defectoscopului, lа nivelul Уίном, dB (în care Уίном = 10; 20; 30 etc.).

Folosind regulatoarele atenuatorului testerului se setează amortizarea astfel, încît să se suprapună vîrful semnalului cu nivelul de prag și se înregistrează afișările dispozitivelor de citire a atenuatorului testerului Nί, dB. La prezența volumului în semnal, cu nivelul de prag trebuie de suprapus ”linia medie” a vîrfului plat al sempalului.

6) Se determină creșterea reală a amplificării Уίдейств, dB, receptorului defectoscopului cu formula (6): 

Уίдейств = (Nί - N0)

(6)

În care:

N0 – afișările atenuatorului conform 4);

Nί – afișările atenuatorului conform 5).

7) Se determină abaterea (ί, dB, a caracteristicii de reglare a amplificării de la cea nominală pentru păunctul ί de măsurare cu formula (7):

(ί = (Уίдейств. - Уίном)

(7)

în care: 

Уίдейств – creșterea reală a amplificării determinată după punctul 6), în decibeli (dB);

Уίном – valoarea nominală a creșterii amplificării după punctul 5), în decibeli (dB).

8) Se realizează cerințele 5) –7) pentru minimum 7 valori ale Уίном, repartizate uniform în intervalul de la minus 0 pînă la 60 dB, inclusiv punctele extreme ale intervalului.

9) Defectoscopul se consideră că a trecut testul cu rezultat pozitiv, în cazul în care la toate măsurările valorii abaterilor caracteristicii de reglare a amplificării receptoarelor, determinate cu formula (7), de la cea nominală ( (dB), nu depășesc valorile limită admisă, calculate cu formula (8):

( = ± (1 + 0,05Уном)

(8)

Și reglarea valorii setate a amplificării receptoarelor defectoscopului se realizează cu dicrețea de 1 dB în oricare parte a intervalului de laт 0 pînă la 60 dB.

28. Perfectarea rezultatelor verificării metrologice.Rezultatele verificării metrologice se înregistrează în procesul verbal (Anexa A-normativă).

Dacă în baza rezultatelor verificării metrologice iniţiale, periodice sau după reparare mijlocul de măsurare legal este recunoscut ca utilizabil, atunci pe el şi în documentaţia tehnică de însoţire se aplică marcajul de verificare metrologică în conformitate cu schema de sigilare prezentată în descrierea de model a mijlocului de măsurare şi se eliberează buletin de verificare metrologică de strictă evidenţă conform RGML 12:2013.


Dacă în baza rezultatelor verificării metrologice iniţiale, periodice sau după reparare mijlocul de măsurare legal este recunoscut ca inutilizabil, atunci se eliberează buletin de inutilizabilitate conform RGML 12:2013, cu introducerea înscrierilor corespunzătoare în capitolul 4 al FIŞEI TEHNICE, cu interzicerea folosirii defectoscopului.

Anexa А

Proces-verbal de verificare metrologică a defectoscopului ultrasonic tip УДС2М-11
   Solicitantul _______________________________

Tip_______________________________________      
Nr. de fabricare _____________________________   

Data efectuării verificării metrologice ___________

Denumirea etalonului_________________________

Tip_______________________________________

Nr. de fabricare_____________________________    

Data ultimei etalonări (sau nr. certificatului)_______

Condiţiile de mediu:

· temperatura mediului ambiant _____ ºC;

· umiditatea relativă a aerului _______ %;

· presiunea atmosferică ____________ hPa.

3. Rezultatele verificării metrologice:
	Parametrii determinaţi
	Valorile admise
	Valorile reale 
	Concluzie

	
	
	
	


Executantul:    _________________       _____________________                              ______________                

                       (funcţia)                       (prenumele, numele)                                     (semnătura)              

Verificat:       __________________      ______________________                             ______________

                       (funcţia)                       (prenumele, numele)                                      (semnătura)    

Anexa B

Locul de sigilare a defectoscopului

[image: image7.png]Mecmo nromsuposarus





1
2
9

