NML 2-XX-2018

Anexa 

la Ordinul nr._______ din _______ 2018
NML 10-XX:2018 „Aparate (laser) pentru măsurarea vitezei 

de mișcare a autovehiculelor. Cerințe tehnice și metrologice. 
Procedura de verificare metrologică.”
I. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE
1. Prezenta normă de metrologie legală stabilește cerințele tehnice și metrologice pe care trebuie să le îndeplinească aparatele (laser) pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor (în continuare – lidare) utilizate în domeniul de interes public. 
2. Prezenta normă stabilește procedura de verificare metrologică inițială, periodică și după reparare a lidarelor.
3.  Prezenta normă de metrologie legală se referă la lidare terestre care funcționează în regim staționar sau de deplasare, fiind montate pe suporturi speciale fixe, alte mijloace de transport care staționează sau se deplasează, sau la operator. Lidarele vizate de prezenta normă recepționează lumina reflectată de mijloacele de transport în același loc din care se emite unul, sau mai multe fascicule de radiație optică. 
4. Lidarele cu fascicul cu baleiaj, în care emițătorii de radiație nu sunt plasați în același loc cu receptorii, sau în care pentru detectarea deplasării unui mijloc de transport sunt folosite mai multe seturi de dispozitive emițătoare și receptoare de radiație optică nu intră în incidența prezentei norme.
II. REFERINŢE

RGML 12:2013 Sistemul naţional de metrologie. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale. Organizarea şi modul de efectuare.

Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016.
SM SR EN 61010-1:2013 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 1: Cerinţe generale.
III. TERMINOLOGIE

5. Pentru a interpreta corect prezenta normă de metrologie legală se aplică termenii conform Legii metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 cu următoarele completări:

Aparat de măsurare a vitezei de mișcare autovehiculelor - mijloc de măsurare care măsoară de la distanță și afișează viteza de deplasare a autovehiculelor, independent de caracteristicile acestora;


LIDAR – acronim în engleză - LIght Detection And Ranging – tehnologie și echipament pentru determinarea distanței până la obiecte și a poziției lor prin emiterea radiației optice, de obicei sub forma de fascicule direcționate de radiație a laserului și înregistrarea timpului de întoarcere a luminii reflectate. 
     Distanța până la obiecte este dedusă prin calcule din timpul de întoarcere a luminii, iar aceasta 
     împreună cu direcția în care a fost emis fascicolul luminos de către LIDAR dau vectorul de poziție  

     a obiectului. 

Exista mai multe tipuri de LIDARE, care, pe lângă destinația lor, după principiul de funcționare, pot fi împărțite în mai multe categorii, inclusiv în cele relevante pentru prezenta normă:

· după amplasare:

· terestre (inclusiv cele fixate pe suporturi la înălțime sau mijloace de transport terestre) - subiect al prezentei norme;
· aeropurtate

· după mobilitate:

· fixe, care nu-și schimba poziția pe durata unei măsurători - subiect al prezentei norme;
· mobile, care-și schimba poziția pe durata unei măsurători - subiect al prezentei norme;
· după tipul de radiație optică folosită:

· lumină nedirecționată;
· fascicule direcționate - subiect al prezentei norme;
· după amplasarea reciprocă a sursei de lumină și a receptorului:

· sursă de lumină și receptor plasați în locuri diferite;
· sursă de lumină și receptor plasați în același loc/dispozitiv - subiect al prezentei norme.
IV. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI METROLOGICE

6. Lidarele trebuie să satisfacă următoarele cerințe metrologice:
1) Erori maxime tolerate pentru măsurarea vitezei:
a) pentru măsurarea vitezei, simulată în condiții de laborator, eroarea maximă tolerată este de:
 ± 2 km/h; 

b) pentru măsurarea vitezei, în condiții normale de trafic, pentru lidare care funcționează numai în regim staționar, eroarea maximă tolerată este de: 

 ± 3 km/h;  
c) pentru măsurarea vitezei, în condiții normale de trafic, pentru lidare care funcționează atât în regim staționar, cât și în regim de deplasare, eroarea maximă tolerată este de: 

 ± 3 km/h; 

2) Valorile măsurate ale vitezelor trebuie să se încadreze în erorile maxime tolerate specificate la subpunctul 6.1), respectând și cerințele specificate în cadrul fiecărui alineat în parte, la funcționarea lidarelor sub acțiunea factorilor de influență:

a) temperatura în domeniul de variație specificat de fabricant și care trebuie să cuprindă cel puțin intervalul -10 ... + 50 ºC pentru lidare sau blocuri funcționale ale acestora;
b) umiditatea relativă: între 10% și 95%, fără condensare;
c) tensiune electrică de alimentare în domeniul: [Un - 10%] V ... [Un + 20%] V, unde Un este tensiunea nominală de alimentare, specificată de producător;
d) radiație electromagnetică cu intensitatea câmpului electric 10 V/m în domeniul de frecvențe 27 MHz ... 1000 MHz;
e) impulsuri de interferență: trenuri de impulsuri cu amplitudinea de 25 V (în cazul lidarelor alimentate de la bateria de acumulatori) și cu amplitudinea de 1 kV (în cazul lidarelor alimentate de la rețeaua electrică de 220 V), aplicate pe alimentare un timp echivalent cu cel necesar pentru simularea unei măsurări de viteză, precum și impulsuri cu amplitudinea de 100 V aplicate prin cuplaj capacitiv conexiunilor de semnal;
f) descărcări electrostatice: tensiunea de descărcare 8 kV cu o energie de 4,8 mJ și un timp între descărcări de minim 1 s;
g) vibrații sinusoidale: amplitudinea accelerației de 10 m/s2, în domeniul de frecvență (10 ... 150) Hz, 20 de cicluri.
3) Lidarele trebuie să-și păstreze caracteristicile metrologice și tehnice și în următoarele condiții de climă:

a) depozitare la temperatura de -20 ºC - +60 ºC
Pe parcursul acestor probe lidarul nu trebuie să fie alimentat cu energie electrică. După fiecare dintre aceste probe lidarul trebuie să îndeplinească cerințele specificate la subpunctul 6.1).

4) Lidarul trebuie să fie supus la șocuri mecanice, astfel: așezat pe o suprafață rigidă, se înclină în jurul unei laturi a suprafeței sale de bază, astfel încât capătul opus să fie ridicat la o înălțime de 50 mm, apoi este lăsat să cadă. Se repetă procedeul de mai sus în jurul fiecărei laturi a suprafeței de bază. După efectuarea acestor încercări, lidarul trebuie să îndeplinească cerințele specificate la subpunctul 6.1).

5) Părțile componente ale lidarului care sunt amplasate în exterior trebuie să fie supuse unei probe de căldura umedă cu condensare, astfel: imediat după depozitarea la temperatura de -25 ºC, aparatele se aduc într-un mediu cu temperatura de +20 ºC și umiditate relativă de circa 80%, se alimentează și se mențin în această stare până ajung la temperatura ambiantă. 

În aceste condiții lidarul trebuie să îndeplinească cerințele specificate la subpunctul 6.1).

6) Părțile componente ale lidarului care sunt amplasate în exterior trebuie sa aibă un grad de protecție adecvat rezistenței la jet de apă. Imediat după efectuarea probelor de determinare a gradului de protecție, lidarul trebuie să îndeplinească cerințele specificate la subpunctul 6.1).
7. Cerințe tehnice constructive și de aspect exterior:
1) Toate blocurile funcționale ale lidarului trebuie să aibă o construcție robustă, să nu prezinte deteriorări care să influențeze buna lor funcționare. Materialele utilizate trebuie să garanteze o rezistență suficienta și să aibă caracteristici invariabile în timp.
2) Carcasele lidarelor trebuie să protejeze lidarul la atingere, praf, umiditate și să fie prevăzute cu posibilități de sigilare.
3) Lidarul, sau fiecare bloc funcțional în carcasă proprie, trebuie să aibă cel puțin următoarele inscripționări:
a) tipul, seria a blocului respectiv;
b) denumirea (sau marca comercială) firmei producătoare,
c) tipul și seria de fabricație a blocurilor cu care funcționează, în cazul în care acestea nu sunt interschimbabile,
d) marcajul metrologic de aprobare de model (în conformitate cu specificațiile din certificatul de aprobare de model).
Aceste inscripționări trebuie să fie marcate lizibil și astfel încât să nu poată fi șterse.
4) Toate comutatoarele și tastele de comandă a dispozitivelor lidarului trebuie să funcționeze sigur, fără blocări sau rateuri și trebuie să fie inscripționate astfel încât să se înțeleagă rolul lor funcțional, fără a permite confuzii în manevrare.
5) Pentru toate valorile afișate trebuie să existe inscripționări vizibile care să dea un înțeles clar acestor valori. Unitatea de măsură km/h trebuie să figureze alături de toate valorile afișate ale vitezelor măsurate.
6) Lidarul trebuie să fie prevăzut cu o funcție de autotestare, care să poată pune în evidență orice defect sau dereglare funcțională, ce pot avea influență asupra exactității de măsurare. Această funcție trebuie să fie activată automat la fiecare punere în funcțiune a lidarului, având și posibilitatea de a fi activată manual de către operator, ori de cate ori se consideră necesar. În cazul depistării unor defecte sau dereglări funcționale, acestea vor fi semnalate, iar funcționarea lidarului va fi blocată.
7) Domeniul de măsurare a vitezei trebuie să includă cel puțin intervalul (30 ... 200) km/h. Lidarele utilizate în regim de deplasare, trebuie să realizeze și măsurarea vitezei proprii de deplasare a mijlocului de transport pe care este montat sau să recepționeze date cu privire la viteza sa de deplasare, cel puțin în domeniul specificat mai sus.
8. Cerințe tehnice de funcționare cu caracter general:
1) Lumina emisă de lidar în scopul determinării vitezei mijloacelor de transport sau pentru iluminare suplimentară în IR conform punctului 9.2 va fi în afara domeniului vizibil, va fi de lungime de undă și intensitate care nu vor duce la leziuni ai ochilor neprotejați sau orbire, inclusiv de scurtă durată. 

2) Divergența radiației optice emisă de lidar în scopul determinării vitezei mijloacelor de transport nu va depăși 5 mrad, iar împreună cu alți parametri (diametrul fascicolului, calitatea lui, coerența, lungimea de undă) va asigura o pată luminoasă cu diametrul de 40 cm maxim la o distanță de 150 m de la lidar, asigurând astfel o discriminare înaltă între mijloacele de transport aflate în apropierea axei optice a lidarului și o fidelitate/siguranță în atribuirea vitezei măsurate mijlocului de transport ales. 

3) Principiul de funcționare și logica procesului de măsurare ale lidarului trebuie să fie astfel concepute încât să nu poată fi atribuită o măsurare de viteză unui autovehicul care nu are nici o legătura cu această viteză (în special în cazurile în care lidarul este utilizat pe măsurare manuală), precum și în cazurile de încrucișări sau depășiri între vehicule, când acestea se află simultan în raza de măsurare a lidarului.
4) În cazul scăderii tensiunii de alimentare sub limita minimă specificată de producător funcționarea lidarului trebuie să fie blocată automat.
Aceeași cerință se va aplica și în cazul depășirii limitei superioare a tensiunii de alimentare, dacă în acest caz există riscul depășirii erorilor tolerate la măsurarea vitezei.
9. Cerințe tehnice specifice funcțiilor de măsurare, prelucrare și afișare:
1) Componentele lidarului amplasate în exterior (bariere optice, inductive etc. sau elemente de altă natură, în funcție de principiul constructiv) trebuie să fie montate în conformitate cu prevederile manualului de utilizare.

2) Dacă lidarul este prevăzut cu circuite de avertizare acustică și/sau optică, acestea trebuie să funcționeze corect dacă valoarea vitezei înregistrate depășește o valoare prestabilită.

3) Dacă lidarul este prevăzut cu funcția de numărare (totalizare) pentru „număr de vehicule”, respectiv „număr de depășiri”, indicațiile acestuia trebuie să se modifice cu câte o unitate (în sens crescător) la fiecare măsurare a vitezei, respectiv la fiecare depășire a vitezei prestabilite.

4) Lidarul trebuie sa dispună de un ceas propriu cu abatere zilnică de cel mult ± 1 min./zi. Dispozitivele destinate programării datei, respectiv a orei, trebuie să permită fixarea oricărei date calendaristice, respectiv a oricărei ore din zi.
10. Cerințe tehnice funcționale specifice funcției de înregistrare
1) Înregistrările efectuate trebuie să cuprindă cel puțin următoarele: 

a) data și ora la care a fost efectuată măsurarea; 

b) locația, sub formă de adresă sau coordonate geografice;

c) identificatorul lidarului și/sau a operatorului;

d) valoarea vitezei măsurate; 
e) imaginea autovehiculului, din care să poată fi pus în evidență numărul de înmatriculare al acestuia.

2) Dacă lidarul este destinat și pentru funcționare pe timp de noapte, acesta trebuie să fie dotat cu un sistem de iluminare de tip „bliț” (în cazul utilizării aparatelor de fotografiat) sau cu un reflector în infraroșu, dacă este utilizată o cameră de vederi sensibilă și în acest spectru. Aceste sisteme de iluminare trebuie să asigure efectuarea unor înregistrări clare, cu respectarea cerințelor specificate la punctul 10.1).
11. Cerințe tehnice funcționale specifice funcției de transmitere sau stocare a datelor

1) În cazul stocării locale a înregistrărilor efectuate și/sau a datelor obținute în urma prelucrării înregistrărilor pe suporturi de informație care pot fi scoase din lidare, sau pot fi înlocuite cu altele, sau pot fi accesate din exteriorul lidarului de alte dispozitive neautorizate:
a) toate datele și înregistrările vor fi stocate în formă criptată, cu acces sub autorizare cu parolă sau în format care nu va permite citirea informației decât de sisteme informatice sau persoane autorizate, iar dispozitivele de stocare de informație nu vor necesita sigilarea în corpul lidarului,

 sau

b) înregistrările și datele vor putea fi stocate în formă arbitrară, însă construcția aparatului va permite sigilarea purtătorilor de informație sau a căilor de acces la acestea.

2) În cazul în care se oferă posibilitatea transmiterii directe a înregistrărilor efectuate și/sau a datelor obținute în urma prelucrării înregistrărilor, lidarul va permite folosirea canalelor de comunicație securizate. 

3) Logica funcționării și stocării sau transmitere a datelor înregistrărilor trebuie să permită detectarea intervenției neautorizate sau a alterării/înlăturării informației stocate sau transmise. 
12. Cerințe privind sigilarea
1) Lidarele trebuie să fie astfel construite, încât să permită aplicarea marcajelor metrologice de verificare la toate blocurile funcționale în carcase proprii, în toate locurile necesare pentru asigurarea protecției împotriva intervențiilor neautorizate. 
2) Aplicarea marcajelor trebuie astfel concepută încât accesul la componentele sau funcțiunile care necesită protecție să nu fie posibil decât prin distrugerea marcajelor respective.
3) Locurile de amplasare a marcajelor, tipul și forma lor, trebuie să fie indicate în descrierea de model, anexă la certificatul aprobării de model.

V. OPERAŢII DE VERIFICARE METROLOGICĂ

13. Volumul şi consecutivitatea efectuării operaţiilor în cadrul verificărilor metrologice, iniţiale, periodice şi după reparaţie trebuie să corespundă tabelului 1.

Tabelul 1
	Denumirea operaţiei
	Numărul punctului documentului de verificare metrologică
	Obligativitatea efectuării verificării

	
	
	iniţială
	periodică
	după reparaţie

	Examinarea aspectului exterior
	21
	da
	da
	da

	Încercare la funcționare

	22
	da
	da

	da


	Verificarea în condiții de laborator a preciziei determinării vitezei
	23
	da
	da

	da


	Verificarea în teren a preciziei determinării vitezei și înregistrării datelor măsurătorilor
	24
	da
	da
	da

	Verificarea menținerii setărilor și a preciziei ceasului intern pe durata efectuării verificărilor
	25
	da
	da
	da


În cazul încercărilor metrologice se efectuează verificarea în condiții de laborator a preciziei determinării vitezei.
La verificarea metrologică se efectuează verificarea în teren a preciziei de determinare a vitezei.
1) Operaţiile de verificare metrologică se efectuează de către laboratoarele desemnate în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie.

2) În cazul obţinerii rezultatului nesatisfăcător în timpul efectuării uneia din operaţii, verificarea metrologică se întrerupe şi rezultatul verificării se consideră negativ.
14. Perioada de verificare metrologică - în conformitate cu prevederile „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal".

VI. MIJLOACE DE VERIFICARE METROLOGICĂ

15. La efectuarea verificării metrologice trebuie să se utilizeze etaloane de lucru etalonate, specificate în tabelul 2.

Tabelul 2
	Numărul punctului documentului de verificare metrologică
	Denumirea etalonului de lucru sau a mijlocului de măsurare auxiliar; caracteristicile metrologice şi tehnice de bază

	23
	Simulator-tester pentru lidare:
domeniul de viteze măsurate 0-320 km/h,
rezoluția – 1 km/h
domeniul de distanțe pentru operare normală – 46…3048 m)

	24
	Lidar/radar-etalon (de referință): 
domeniul de viteze măsurate 20-170 km/h;
rezoluția – 0,1 km/h
      domeniul de distanțe pentru operare normală – 20…1500 m)

	24
	     Termometru 

      Intervalul de măsurare (-20 ÷ +60) oC

      Rezoluția – 1 oC


16. Se admite utilizarea altor aparate și utilaj, ale căror caracteristici sunt analogice sau mai exacte decît cele indicate în tabelul 2.

VII. CERINŢE PENTRU CALIFICAREA VERIFICATORILOR 

17. La efectuarea măsurărilor în timpul verificării metrologice şi prelucrării rezultatelor măsurării se admit persoane competente pe domeniul dat.
VIII. CERINŢE PRIVIND SECURITATEA

18. La efectuarea verificării metrologice trebuie să se respecte cerinţele conform SM SR EN 61010-1:2013, condiţiile privind securitatea indicată în instrucţiunea de exploatare a mijlocului de măsurare .

IX. CONDIŢII DE VERIFICĂRE METROLGICĂ

19. În timpul efectuării verificărilor metrologice este necesar să se respecte condiţiile de pregătire de lucru și lucru în limitele specificate de producător sau în limitele fixate în subpunctele 6.2 a, b.
X. PREGĂTIREA PENTRU VERIFICAREA METROLOGICĂ

20. Lidarul supus verificării metrologice trebuie să fie pregătit către lucru în conformitate cu instrucţiunea de exploatare.
XI. EFECTUREA VERIFICĂRII METROLOGICE

21. La efectuarea examinării aspectului exterior trebuie să se stabilească:

1)  corespunderea lidarului condițiilor specificate la subpunctele 7.1-7.5;

2) prezența și integritatea marcajelor producătorului și marcajelor metrologice anterioare, după caz;
3) corespunderea ansamblului de livrare a lidarului cu documentele anexate, prezența manualului de utilizare.

Rezultatul examinării aspectului exterior se consideră pozitiv dacă sunt satisfăcute toate condițiile menționate, în caz contrar verificarea metrologică este întreruptă/stopată ca fiind negativă.
22. Încercare la funcționare a lidarului. Se pune în funcțiune lidarul conform manualului de utilizare, verificându-se:

1) pornirea corectă a lidarului, conform descrierii în manualul de utilizare, 

2) efectuarea de către sistem, automat, a funcției de autoverificare, răspunderea sistemului la comanda manuală de autotestare sau alte testări operate manual conform manualului de utilizare; 

3) funcționarea corectă a tastelor, comutatoarelor și răspunderea sistemului la ele;

4) funcționarea corectă a ceasului intern al lidarului, răspunderea corectă a sistemului la comenzile de modificare a datei/orei, de modificare a altor setări (operator, locație, regim de lucru etc. după caz și conform manualului de utilizare);

5) se repornește de câteva ori sistemul pentru a verifica stabilitatea funcționării sale și a memorizării setărilor introduse la subpunctul anterior;

6) dacă lidarul permite acest lucru, se încearcă efectuarea unei măsurători „în gol”, fără îndreptarea lidarului spre un obiect în mișcare (de exemplu spre perete), se verifică corespunderea răspunsului lidarului cu descrierile manualului de utilizare (semnale de eroare, date ale măsurătorilor sau alte, după caz);

7) se repornește de mai multe ori lidarul alimentându-l de la sursă de tensiune continuă,  verificându-se capacitatea lidarului de a funcționa corect;

8) pe întreaga durată a testelor indicate la acest punct se verifică corectitudinea indicațiilor, afișajelor, semnalelor de alertă audio/video, vizibilitatea ecranului (display), dacă este aplicabil, conform manualului de utilizare.

Încercarea la funcționare a lidarului se consideră pozitivă dacă sunt obținute rezultate pozitive la toate testele indicate, în caz de nereușită la oricare dintre teste verificarea metrologică este întreruptă/stopată ca fiind negativă.
23. Verificarea în condiții de laborator a preciziei determinării vitezei:

1) Este efectuată pe simulatorul oferit de firma producător/furnizor, în conformitate cu modul de lucru descris în manualul său de utilizare.

2) Se efectuează un ciclul complet de testări ale lidarului supus testării metrologice, nu mai puțin de 10 măsurări, efectuate la cel puțin 10 viteze pe tot domeniul de valori ale vitezelor și distanțelor în care lidarul poate funcționa. 

Testul este trecut cu succes dacă erorile de determinare ale vitezei se încadrează în limita tolerată, în caz de nereușită verificarea metrologică este întreruptă/stopată ca fiind negativă.

24. Verificarea în teren a preciziei determinării vitezei și înregistrării datelor măsurărilor:

Pentru lidare, destinate funcționării atât în regim staționar, cât și celor destinate să funcționeze în deplasare, verificarea este efectuată la 5 viteze din intervalul de măsurare: 10-160 km/h, cîte 3 măsurări pentru fiecare. Tinînd cont de faptul că procesul de verificare metrologică are loc în trafic, și în condiții de trafic e imposibil de a atinge viteza limită superioară, se admit măsurări ale vitezei specificate mai sus.

În cazul cînd eroarea absolută a măsurărilor în intervalul valorilor specificate se încadrează în limitele stipulate, restul intervalului se consideră că se încadrează în limitele tolerate.
a) lidarul testat și cel etalon sunt instalate (sau operatorii iau poziție, în cazul operării de către operator) pe marginea drumului/pistei pe care circulă automobile în mod normal, distanța de la marginea benzii de circulație pânâ la locul în care se află lidarul – 1 m maxim, distanța între lidarul testat și cel etalon – 1,0 m maxim;

Dacă erorile obținute nu se încadrează în limitele tolerate, verificarea metrologică este întreruptă/stopată ca fiind negativă.
XII. PRELUCRAREA REZULTATELOR MĂSURĂTORILOR
Rezultatele verificării metrologice se înregistrează într-un proces-verbal de verificare metrologică, care conține cel puțin, tipul mijlocului de măsurare, nr. de serie, valorile vitezei etalon, valorile vitezei măsurate, eroarea lidarului și eroarea tolerată.

XIII. ÎNTOCMIREA REZULTATELOR VERIFICĂRII METROLOGICE

25. Dacă în baza rezultatelor verificărilor metrologice inițiale, periodice sau după reparare mijlocul de măsurare este recunoscut ca utilizabil, atunci pe el se aplică marcajul metrologic de verificare și se eliberează buletin de verificare metrologică de strictă evidență. Rezultatele verificării metrologice sunt valabile pe durata intervalului maxim de timp admis între două verificări metrologice periodice, conform Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic.

26. Dacă în baza rezultatelor verificărilor metrologice inițiale, periodice sau după reparare mijlocul de măsurare este recunoscut ca inutilizabil atunci se eliberează buletin de inutilizabilitate.

10
1

